Додаток 11

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» |  |  | СОП №2.СЗЗ. СОП аркуш 1 аркушів 2 |  |
| Версія № |  |  | 01 |  |
| Затверджено |  |  | 19.07.2023 |  |
| Склав: | Старший лікар відділу ШМД |  |  | Семененко А.В. |
| Перевірив: | Завідувач відділу ШМД та експертизи якості надання медичної допомоги |  |  | Рускіх К.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшера відділень ЕМД |  |  |  |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |  |
| Очищення некритичного медичного обладнання. |  |  |  |  |
| Мета: зниження ризику поширення інфекцій, що передаються через медичне обладнання. |  |  |  |  |
| Галузь застосування: застосовується для зниження ризику поширення інфекцій, що передаються через медичне обладнання. |  |  |  |  |
| Процедура виконується: процедура застосовується медичним персоналом, що бере участь у процесах дезінфекції виробів, обладнання та засобів. |  |  |  |  |
| Відповідальність: процедура виконується: - в лікарській бригаді ЕМД – лікарем з МНС або фельдшером з МНС/сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги під контролем лікаря з МНС; - в фельдшерській бригаді ЕМД – особисто фельдшером з МНС або сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, водієм автотранспортних засобів під контролем фельдшера з МНС. Персонал бригади ЕМД несе відповідальність за якість, повноту проведення процедури. |  |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Набір стандартного спецодягу – халат (костюм) захисний, маска, рукавиці. - 0,5% робочий розчин миючого засобу. - Робочі розчини дезінфекційних засобів повного спектру знезаражувальної дії, призначених для дезінфекції і очищення всіх видів поверхонь. - Ручний розпилювач. - Ганчірки або серветки. - Контейнер для замочування використаних ганчірок. - Одноразові пакети підвищеної щільності для біологічної небезпеки. |  |  |  |  |

| Міністерство охорони здоров’я України |  |
| --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» | СОП №2.СЗЗ. СОП аркуш 2 аркушів 2 |
| Версія № | 01 |
| Очищення некритичного медичного обладнання. |  |
| Послідовність дій: - Одягнути стандартний комплект спецодягу. Перевірити наявність всього необхідного інвентарю та миюче-дезінфікуючих розчинів. Оглянути некритичне медичне обладнання на наявність пошкоджень, які можуть знизити ефективність обробки (тріщини, подряпини інш.). - Механічно очистити обладнання та робочі поверхні м’якою ганчіркою, злегка змоченою чистою теплою водою або 0,5% робочим розчином миючого засобу (у відповідності до рекомендацій виробника), послідовно за принципом «зверху вниз та від чистого до брудного». Важкодоступні місця обробити за допомогою ручного розпилювача, якщо це не протипоказано інструкцією. Змити миючий засіб (якщо застосовувався) серветкою, змоченою водопровідною водою. З метою недопущення висихання видимих органічних залишків виділення хворого на обладнанні (ступінь забруднення визначається візуально) процедуру очищення провести якомога раніше (наприклад, в місці застосування). Використані брудні ганчірки (серветки), як і при виконанні наступних кроків, занурювати в спеціальний контейнер з дезрозчином. - Всі поверхні та об’єкти протерти серветкою/ганчіркою, змоченою робочим розчином дезінфекційного засобу в кількості, що забезпечує достатнє зволоження поверхонь протягом всього часу експозиції, зазначеної виробником деззасобу. За потреби, згідно з інструкцією до деззасобу, застосувати подвійне протирання та/або змивання водою. Звернути особливу увагу на всі можливі ділянки торкання поверхонь руками (панель управління, ручки, вимикачі тощо). - Провітрити приміщення до зникнення запаху дезінфектанту (але не менше 3-5 хвилин) шляхом відкриття дверей та вікон. - Ємності для замочування ганчір’я після використання помити робочим розчином миючого засобу, прополоскати, висушити та зберігати перевернутими догори для повного стікання залишків вологи. - Зняті засоби індивідуального захисту, використані висушені ганчірки зібрати в одноразові мішки для біологічної небезпеки для належного очищення та дезінфекції в подальшому. Провести гігієнічну обробку рук. |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до: «Карти виїзду бригади екстреної медичної допомоги» ф.110/о та програмний комплекс «ERIM». |  |
| Довідкові документи: Наказ МОЗУ від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфекцій при проведенні догляду за пацієнтами», регламенти до медичного обладнання та дезінфікуючих засобів. |  |