Додаток 4

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» |  |  | СОП №4.ВАІ СОП аркуш 1 аркушів 2 |  |
| Версія № |  |  | 01 |  |
| Затверджено |  |  | 19.07.2023 |  |
| Склав: | Головний фельдшер Філії «Гайсинська СЕМД» |  |  | Власюк М.В. |
| Перевірив: | Завідувач відділу ШМД та експертизи якості надання медичної допомоги |  |  | Рускіх К.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшера відділень ЕМД |  |  |  |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |  |
| Використання апарату штучної вентиляції легень. |  |  |  |  |
| Мета:. апарат штучної вентиляції легень (далі - апарат ШВЛ) призначений для примусової подачі газової суміші до легень пацієнта. |  |  |  |  |
| Галузь застосування: Апарат штучної вентиляції легень (апарат ШВЛ, апарат штучного дихання) — медичне обладнання, призначене для примусової подачі газової суміші (кисень і стиснене висушене повітря) до легень з метою насичення крові киснем і виведення з легень вуглекислого газу. |  |  |  |  |
| Процедура виконується: Безпосередньо на виклику та в машині швидкої допомоги та під час транспортування пацієнта. |  |  |  |  |
| Відповідальність: процедура виконується: - в лікарській бригаді ЕМД – лікарем з МНС або фельдшером з МНС/сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги під контролем лікаря з МНС; - в фельдшерській бригаді ЕМД – особисто фельдшером з МНС або сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, водієм автотранспортних засобів під контролем фельдшера з МНС. Персонал бригади ЕМД несе відповідальність за якість, повноту проведення процедури. |  |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Два набори стандартного спецодягу – халат/костюм захисний, маска/респіратор, рукавички, доповнених захисними окулярами/щитком. - Бактеріальний фільтр. - Маски кисневі для дорослих та дітей. - Маски ларингеальні різних розмірів. |  |  |  |  |

| Міністерство охорони здоров’я України |  |
| --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» | СОП №4.ВАІ СОП аркуш 2 аркушів 2 |
| Версія № | 01 |
| Використання апарату штучної вентиляції легень. |  |
| - Набір для інтубації трахеї. - Інтубаційні трубки різних розмірів. - Ганчірки або серветки. - Робочі розчини дезінфекційних засобів повного спектру знезаражувальної дії, призначені для дезінфекції і очищення всіх видів поверхонь. - Контейнер для замочування використаних ганчірок. - Контейнер для замочування використаних медичних виробів. - Одноразові пакети підвищеної щільності для біологічної небезпеки. |  |
| Послідовність дій: - Одягніть спецодяг. Перевірте наявність всього необхідного медичного обладнання, робочих розчинів дезінфекційних засобів. За потреби, зніміть автономний апарат з настінного кріплення в автомобілі ШМД та транспортуйте його безпосередньо до пацієнта. - Закрутіть шланг подачі газу О2 до конекторів в системі розподілу подачі кисню в медичному закладі або до балону з киснем в автомобілі ЕМД, або до переносного кисневого балону. Підключіть апарат ШВЛ до вибраного джерела подачі газу О2 (в залежності від умов надання ЕМД), приєднавши шланг подачі газу до відповідних конекторів на апараті. - Виберіть основне джерело електропостачання, яке відповідає вказаному на маркуванні: головне джерело живлення (220В), внутрішній акумулятор або зовнішнє джерело «12В постійного струму»; вставте штекерний з’єднувач зовнішнього джерела живлення в конектор «12В постійного струму живлення» або штепсель кабелю живлення в настінну розетку головного джерела живлення. Зелений колір індикатору ON LINE на передній панелі апарату вказує на наявність основного джерела струму. - Правильно зафіксуйте шланги (білий шланг підключений до сторони апарату ШВЛ, синій до сторони пацієнта), вставте датчик потоку в контур дихання на стороні пацієнта. - Апарат ШВЛ підключіть до пацієнта через контур пацієнта з антибактеріальним фільтром, до якого під’єднайте попередньо підключену до пацієнта кисневу/ ларингеальну маску або ендотрахеальну трубку. - Повернувши регулятор, виберіть режими роботи та регулюйте параметри дихання в залежності від стану пацієнта. - Після відключення апарату ШВЛ від контурів живлення та подачі кисню обробіть ручним розпилювачем шланги, конектори та апарат ШВЛ робочим розчином дезінфекційного засобу в кількості, що забезпечує достатнє зволоження поверхонь протягом всього часу експозиції, зазначеного виробником деззасобу. Після експозиції дезрозчин змийте чистою водою, якщо цього потребує Інструкція виробника даного засобу. Всі поверхні протріть сухою ганчіркою ( серветкою). - Зняті засоби індивідуального захисту, використані висушені ганчірки зберіть в одноразові мішки для біологічної небезпеки для належного очищення та дезінфекції в подальшому. Проведіть гігієнічну обробку рук. |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до: «Карти виїзду бригади екстреної медичної допомоги» ф.110/о та програмний комплекс «ERIM». |  |
| Довідкові документи: - Наказ МОЗУ від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфекцій при проведенні догляду за пацієнтами», інструкція з експлуатації «Автономний апарат штучної вентиляції легень Sirio S2/Т/», регламенти до дезінфікуючих засобів. |  |